- 数量：8台                                      控制价：2万元

- 单臂外科吊塔技术参数

- 1.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- ★2.隐藏式电源箱，箱体及旋转臂均采用整体铝合金型材，模具化挤压成型，非拼接式，无拼接缝，无外露螺丝钉，防尘、美观。（隐藏式电源箱提供实物图）

- 3.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

- 4.吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。

- 5.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

- 6.气体终端要求：要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

- ★7.吊塔内用于传输气体的软管必须是优质气源软管，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，无异味。（提供第三方检测报告）

- ★8.吊塔外壳涂膜附着力参照 GB/T9286-2021测试方法，附着力达到最高等级 0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照 ISO9227-2017标准（提供第三方测试报告）。

- 9.安装基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°（提供第三方检测报告）

- 10.防止固体异物进入的防护等级满足IP20。（提供第三方检测报告）

- 11.主要技术参数：

- （1）单臂臂长：≥900mm。

- （2）仪器平台≥2个（其中一层带控制把手，一层带抽屉）。 
   （3）仪器托盘高度可调节，单层托盘载荷：≥45KG。

- （4）输液架1套，采用不锈钢材质，双关节延展结构，带定位锁紧装置。伸缩式高度调整结构，有阻尼防滑落和高度定位装置，配输液瓶挂钩。

- （5）体终端：标准配置为德式气体终端，氧气、医用空气、负压吸引各2个

- （6）电源插座:≥6个。

- （7）电话接口（RJ11）≥1个，网络接口（RJ 45）≥1个，等电位端子≥2个。

- （8）旋转制动类型：机械阻尼刹车

- 数量：1台                                      控制价：0.4万元

- 多功能护理车技术参数

- 1.产品规格：680*410*1020mm  ±15mm（边围栏，不含推手，尺寸可定制）

- 2.整车分一个中抽屉加两个中抽屉加一个带门小柜（抽屉内均带分隔板，便于分开放置药物；（可根据科室实际需求定制层数）

- 3.车台面三边围栏，放置小物品掉落；台面有一块塑料胶板，防止弄脏台面；

- 4.车体侧边有隐藏式副工作台，不用时可收回；

- 5.轮子采用4寸中冠对刹聚氨酯万向轮，超静音、承重强；

- 6.框架采用铝合金型材，车身为ABS工程塑料，抗老化、不变色；

- 7.上包角采用高强度工程塑料，下包角分内外两层，内层为框架固定层，外层为防撞软塑料，起到防撞效果；

- 8.车正面连接侧围栏处左右各有一个模具成型手柄，手柄高出围栏55毫米，不伤手，根据人体工程学设计。

- 9.可选加垃圾桶、手套盒、锐器桶支架、

- 数量：2台                                  控制价：0.8万元/辆

- 医用转移车技术参数

- 1.外形尺寸：1930×645×510～850mm；  ±12mm

- 2.床垫：面料表面PU防水处理，易于清洗，外部面料可水洗；

- 3.背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制，背部升降0—70°；

- 4.车体：金属材质摇杆系统，过载保护功能且不易折断，床板PE树脂成型制品，框架采用钢制制品焊接制成，安全工作载荷170KG；

- 5.护栏： PE树脂成型两侧护栏板，护栏采用新型旋转式设计，护栏可水平放置，易于点滴架穿刺，承重为10kg，凹形设计可固定导管，有效提高了防滑性能，护栏侧边刻有角度度数，可清晰辨认背板旋转角度数，护栏开关键采用铝合金一次性铸压成型工艺，开关配有双重安全锁；

- 6.脚轮：中控锁双面防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，内部钢支架，双轴承筒状结构，载重量大，防撞防侧力效果强，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定，可选配（进口导电脚轮）；

- 7.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有第五轮控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；

- 8.托盘：床体下有二段式注塑而成的托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有六个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg；

- 9.输液架收藏架：背板下部设有输液架收藏架，不用时可固定收藏输液架，且输液架收藏架内有塑料套防止输液架碰撞晃动；

- 10.氧气瓶搁架：在床板下侧可横向放置最大7升的氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定；

- 11.不锈钢挂钩：床侧边有四个不锈钢金属挂钩，用不锈钢铆钉进行固定；

- 12.输液架插孔：床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架，不用时可旋转收纳于床体下方，输液架插孔内有防止碰撞的塑料套筒，更加美观使用方便；

- 配置清单

| - 产品名称 | - 数量 | - 产品名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 旋转式PE护栏 | - 1套 | - 中控脚轮刹车 | - 1套 |
| - 手动摇杆 | - 1组 | - 中控导向轮 | - 1个 |
| - 海绵床垫 | - 1张 | - 不锈钢伸缩输液架 | - 1根 |
| - 氧气瓶架 | - 1套 | - / | - / |